Enclosure 2: Test Script

| Test ID | Test Scenario | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| IT-001 | การแจ้งเตือนในกรณีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนด อุณหภูมิสูงกว่า 8 °C (สำหรับ cool room และตู้เย็น) | - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง Telegram และ Line - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ |
| IT-002 | การแจ้งเตือนในกรณีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนด อุณหภูมิสูงกว่า -20 °C (สำหรับ freezer) | - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง Telegram และ Line - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ |
| IT-003 | การแจ้งเตือนในกรณีอุณหภูมิต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อุณหภูมิต่ำกว่า 2 °C (สำหรับ cool room และตู้เย็น) | - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง Telegram และ Line - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ |
| IT-004 | การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard ในกรณีที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่กำหนด - อุณหภูมิช่วง 2-8 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น - อุณหภูมิ -20 °C สำหรับ freezer | - อุณหภูมิที่แสดงบน dashboard ตรงกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและข้อมูลใน InfluxDB - มาตรวัดที่แสดงบน dashboard จะเป็นสีเขียว - กราฟที่แสดงบน dashboard จะเป็นสีเขียว |
| IT-005 | การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard ในกรณีที่อุณหภูมิใกล้ที่จะเกินเกณ์ที่กำหนด - อุณหภูมิช่วง 2-8 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น - อุณหภูมิ -20 °C สำหรับ freezer | - อุณหภูมิที่แสดงบน dashboard ตรงกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและข้อมูลใน InfluxDB - การแสดงมาตรวัดบน dashboard เมื่ออุณหภูมิใกล้ที่จะเกินเกณ์ที่กำหนด (อุณหภูมิ 3 °C และ 7 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น และอุณหภูมิ -21 °C สำหรับ freezer) มาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม - การแสดงกราฟบน dashboard เมื่ออุณหภูมิใกล้ที่จะเกินเกณ์ที่กำหนด (อุณหภูมิ 3 °C และ 7 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น และอุณหภูมิ -21 °C สำหรับ freezer) กราฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม |
| IT-006 | การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากช่วงเกณฑ์ที่กำหนด - อุณหภูมิช่วง 2-8 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น - อุณหภูมิ -20 °C สำหรับ freezer | - อุณหภูมิที่แสดงบน dashboard ตรงกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและข้อมูลใน InfluxDB - การแสดงมาตรวัดบน dashboard เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเหนือจากช่วงเกณฑ์ที่กำหนดมาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง - การแสดงกราฟบน dashboard เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเหนือจากช่วงเกณฑ์ที่กำหนดกราฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง |
| IT-007 | การ Login เข้าสู่ระบบ |  |