Enclosure 2: Test Script

| Test ID | Test Scenario | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| การวัดค่าอุณหภูมิ (Measurement) |  |  |
| FT-001 | การวัดค่าอุณหภูมิสำหรับ cool room และตู้เย็น (อูณหภูมิในช่วง 2-8 °C) | - ค่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 2-8 °C - ข้อมูลของอุณหภูมิจะถูกบันทึกทุก 15 นาที |
| FT-002 | การวัดค่าอุณหภูมิสำหรับ freezer (อูณหภูมิไม่สูงเกินกว่า -20 °C) | - ค่าอุณหภูมิไม่สูงเกินกว่า -20 °C - ข้อมูลของอุณหภูมิจะถูกบันทึกทุก 15 นาที |
| การแจ้งเตือน (Alarm Management) |  |  |
| FT-003 | การแจ้งเตือนในกรณีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนด อุณหภูมิสูงกว่า 8 °C (สำหรับ cool room และตู้เย็น) | - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง Telegram และ Line - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ |
| FT-004 | การแจ้งเตือนในกรณีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนด อุณหภูมิสูงกว่า -20 °C (สำหรับ freezer) | - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง Telegram และ Line - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ |
| FT-005 | การแจ้งเตือนในกรณีอุณหภูมิต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อุณหภูมิต่ำกว่า 2 °C (สำหรับ cool room และตู้เย็น) | - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง Telegram และ Line - มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติ |
| การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard |  |  |
| FT-006 | การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard ในกรณีที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่กำหนด - อุณหภูมิช่วง 2-8 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น อุณหภูมิ -20 °C สำหรับ freezer | - อุณหภูมิที่แสดงบน dashboard ตรงกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและข้อมูลใน InfluxDB - มาตรวัดที่แสดงบน dashboard จะเป็นสีเขียว - กราฟที่แสดงบน dashboard จะเป็นสีเขียว |
| FT-007 | การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard ในกรณีที่อุณหภูมิใกล้ที่จะเกินจากช่วงเกณ์ที่กำหนด - อุณหภูมิช่วง 2-8 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น - อุณหภูมิ -20 °C สำหรับ freezer | - อุณหภูมิที่แสดงบน dashboard ตรงกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและข้อมูลใน InfluxDB - การแสดงมาตรวัดบน dashboard เมื่ออุณหภูมิใกล้ที่จะเกินเกณ์ที่กำหนด (อุณหภูมิ 3 °C และ 7 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น และอุณหภูมิ -21 °C สำหรับ freezer) มาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม - การแสดงกราฟบน dashboard เมื่ออุณหภูมิใกล้ที่จะเกินเกณ์ที่กำหนด (อุณหภูมิ 3 °C และ 7 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น และอุณหภูมิ -21 °C สำหรับ freezer) กราฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม |
| FT-008 | การแสดงค่าอุณหภูมิบน dashboard ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากช่วงเกณฑ์ที่กำหนด - อุณหภูมิช่วง 2-8 °C สำหรับ cool room และตู้เย็น - อุณหภูมิ -20 °C สำหรับ freezer | - อุณหภูมิที่แสดงบน dashboard ตรงกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและข้อมูลใน InfluxDB - การแสดงมาตรวัดบน dashboard เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเหนือจากช่วงเกณฑ์ที่กำหนดมาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง - การแสดงกราฟบน dashboard เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเหนือจากช่วงเกณฑ์ที่กำหนดกราฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง |
| การจัดการระบบ dashboard |  |  |
| FT-009 | การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และการทำรายงาน (Excel) | สามารถทำการรายงานข้อมูลย้อนหลังได้ |
| FT-010 | การเข้าถึงระบบ dashboard | - สิทธิ์การเข้าถึงเป็นไปตามที่กำหนด - มีการบันทึก log การเข้า-ออก |